| Universidad Nacional Experimental del Táchira |  |
| --- | --- |
| Departamento de Ingeniería Mecánica |  |
| Núcleo de Termofluidos |  |

| Asignatura: | Laboratorio de Mecánica de Fluidos |
| --- | --- |
| Código: | 0121 L y 0622502L |
| Carrera: | Ingenierías Mecánica, Industrial y Ambiental |

Práctica III: Viscosidad cinemática e índice de viscosidad.

Objetivos específicos:

- Definir la  viscosidad cinemática de un fluido,  sus dimensiones, unidades y factores de conversión.

- Definir SSU, SSF e Índice de Viscosidad.

- Describir el funcionamiento del viscosímetro Saybolt.

- Determinar la viscosidad cinemática de un lubricante mediante el viscosímetro Saybolt y analizar el efecto de la temperatura sobre la viscosidad cinemática.

- Determinar en forma analítica el Índice de Viscosidad de un lubricante y  compararlo con el obtenido por Diagrama de Deany – Davis.

Fundamentos:

En la práctica anterior se estudió la viscosidad absoluta de los fluidos; ahora se define la viscosidad cinemática (ν) como el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad:

| ν=μρ |  | Ecuación 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ν: |  | Viscosidad cinemática |
|  | : |  | Viscosidad absoluta |
|  | ρ: |  | Densidad |

Un análisis dimensional de la ecuación 1 indica que la viscosidad cinemática tiene dimensiones de L2T  [ L: longitud; T: tiempo], por lo tanto las unidades de viscosidad absoluta son: en el Sistema Inglés pie2s  y en el Sistema Internacional m2s . Un sistema que se emplea con mucha frecuencia cuando se trabaja con viscosidad cinemática es el Sistema CGS o Cegesimal (centímetro-gramo-segundo), en el cual la viscosidad cinemática se expresada en Stoke (cm2/s) o Centistoke (cSt), siendo 100 cSt igual a un Stoke.

Equivalencias: 1 stoke = 0,0001 m2/s

La viscosidad cinemática al igual que la viscosidad absoluta depende de la temperatura a la cual se mide.

El viscosímetro Saybolt es un instrumento que permite conocer el valor de la viscosidad cinemática de fluidos a diferentes temperaturas, de esta manera, permite hallar el Índice de Viscosidad de un lubricante.

SEGUNDOS SAYBOLT UNIVERSAL (SSU): Es una medida de la viscosidad cinemática definida como el tiempo en segundos que demora en llenarse de fluido un matraz estándar de 60 ml cuando escurre el líquido por un orificio calibrado de 1/16” de diámetro interior.

Para calcular la viscosidad cinemática en cSt se utiliza la siguiente ecuación:

ν=SSU4.6347							       Ecuación 2

En fluidos altamente viscosos el valor de SSU se hace relativamente alto y se utiliza otra unidad de denominada Segundos Saybolt Furol.

SEGUNDOS SAYBOLT FUROL (SSF): Es una medida de la viscosidad cinemática definida como el tiempo en segundos que demora en llenarse de fluido un matraz estándar de 60 ml cuando escurre el líquido por un orificio calibrado de 1/8” de diámetro interior.

Para calcular la viscosidad cinemática en cSt se utiliza la siguiente ecuación:

ν=SSF0.4717							       Ecuación 3

Desarrollo de la práctica:

Para la determinación de la viscosidad Cinemática de un líquido se empleará el Viscosímetro Saybolt, el cual se presenta en la figuras 1 y 2. Este viscosímetro consiste en dos tubos cilíndricos en cuyos fondos poseen un orificio de 1/8 y 1/16 de pulgada, respectivamente. Estos tubos están rodeados por un baño de aceite a una temperatura dada, la cual es regulada por unas resistencias eléctricas;  cuando la muestra en el tubo alcanza la temperatura de prueba, se mide el tiempo requerido para que el volumen de líquido contenido en el cilindro pase a través del orificio y llena el matraz de 60 ml.

Figura 2: Viscosímetro Saybolt, esquema.

Figura 1: Viscosímetro Saybolt, con los equipos y/o instrumentos a emplear en la práctica.

Procedimiento Experimental:

- Limpie los cilindros con el limpia-émbolos.

- Accione los interruptores hacia la posición ON.

- Con la tuerca del termorregulador suba o baje el anillo hasta seleccionar el nivel de temperatura deseado en el baño de aceite.

- Coloque el selector de voltaje en posición H (high) para rápido calentamiento.

- Introduzca la muestra de fluido en el cilindro hasta el nivel indicado, pero antes cerciórese de colocar el tapón en el orificio de salida  para evitar derramamiento de la muestra.

- Coloque el termómetro con su base sobre el cilindro y espere a que la muestra alcance la temperatura requerida.

- Al estar la muestra a la temperatura requerida, coloque el matraz calibrado debajo del cilindro, retire el tapón y simultáneamente accione el cronómetro.  Al llegar el nivel de fluido a la marca de referencia del matraz detenga el cronómetro; el tiempo en segundos de escurrimiento obtenido es el tiempo SSU si la prueba se hizo en el cilindro cuyo orificio de salida es 1/16 de pulgada o el tiempo SSF si se realizó en el cilindro cuyo orificio de salida es de 1/8 de pulgada.

Para realizar otra toma de lectura a una temperatura diferente es necesario:

- Limpiar de nuevo el cilindro con el limpia-émbolo.

- Lleve la tuerca del termorregulador a la nueva temperatura de ensayo superior a la anterior.

- Utilice la misma muestra de fluido de la lectura anterior, esta muestra ya está caliente y ahorrará tiempo; proceda luego de acuerdo al paso No.- 5 en adelante.

Determinación del Índice de Viscosidad:

El Índice de Viscosidad se define como la rata de cambio que experimenta la viscosidad cinemática con la temperatura e indica la calidad de los lubricantes para mantener su viscosidad a la temperatura de trabajo.  Existe un procedimiento denominado Deanny-Davis que permite calcular este índice y puede hacerse en forma analítica y gráfica.

En función de los parámetros SSU y SSF y mediante la utilización de la tabla de Deanny-Davis se puede calcular el Índice de Viscosidad para la muestra empleando la siguiente ecuación:

| I.V.=L−UL−H∗100 | Ecuación 4 |
| --- | --- |

Donde “L” y “H” se obtienen de la tabla de Deanny-Davis con el valor de los SSU a 210ºF y “U” corresponde al tiempo SSU a 100ºF.

De acuerdo al Índice de Viscosidad puede establecerse si un aceite es estable o inestable con la temperatura, utilizando un criterio genérico como el que sigue:

I.V. = 0             –   No estable

I.V. hasta 75    –   Poco estable

I.V. hasta 200  –   Muy estable

Post-Laboratorio:

- Construir la gráfica Viscosidad Cinemática (cSt) en función de la Temperatura (°C) de la muestra, obtener el modelo matemático, y analizar el comportamiento de la viscosidad cinemática de la muestra con respecto a la temperatura.

- Determinar el Índice de Viscosidad de la muestra e interpretar su significado físico.

- Determinar la viscosidad cinemática de la muestra a partir de la viscosidad absoluta (resultados práctica viscosidad absoluta) y densidad relativa (resultados práctica densidad de líquidos) de la muestra. Con ayuda de una gráfica comparar los datos calculados con los obtenidos en esta práctica y concluir sobre ello.

- Investigue acerca de la clasificación de lubricantes según las normas ASTM, API y COVENIN.

Información complementaria:

Tabla de Deanny-Davis para valores de SSU a la temperatura de 210ºF

| SSU 210ºF | H | L |  | SSU 210ºF | H | L |  | SSU 210ºF | H | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 93 | 107 |  | 79 | 772 | 1580 |  | 118 | 1576 | 3711 |
| 41 | 109 | 137 |  | 80 | 791 | 1627 |  | 119 | 1598 | 3774 |
| 42 | 124 | 167 |  | 81 | 810 | 1674 |  | 120 | 1620 | 3838 |
| 43 | 140 | 197 |  | 82 | 829 | 1721 |  | 121 | 1643 | 3902 |
| 44 | 157 | 228 |  | 83 | 849 | 1769 |  | 122 | 1665 | 3966 |
| 45 | 173 | 261 |  | 84 | 868 | 1817 |  | 123 | 1688 | 4031 |
| 46 | 189 | 291 |  | 85 | 888 | 1865 |  | 124 | 1710 | 4097 |
| 47 | 205 | 325 |  | 86 | 907 | 1914 |  | 125 | 1733 | 4163 |
| 48 | 222 | 356 |  | 87 | 927 | 1964 |  | 126 | 1756 | 4229 |
| 49 | 238 | 389 |  | 88 | 947 | 2014 |  | 127 | 1779 | 4296 |
| 50 | 255 | 422 |  | 89 | 996 | 2064 |  | 128 | 1802 | 4363 |
| 51 | 272 | 456 |  | 90 | 986 | 2115 |  | 129 | 1825 | 4430 |
| 52 | 288 | 491 |  | 91 | 1006 | 2166 |  | 130 | 1848 | 4498 |
| 53 | 305 | 525 |  | 92 | 1026 | 2217 |  | 131 | 1871 | 4567 |
| 54 | 322 | 561 |  | 93 | 1046 | 2270 |  | 132 | 1894 | 4636 |
| 55 | 339 | 596 |  | 94 | 1066 | 2322 |  | 133 | 1918 | 4705 |
| 56 | 356 | 632 |  | 95 | 1087 | 2375 |  | 134 | 1941 | 4775 |
| 57 | 374 | 669 |  | 96 | 1107 | 2428 |  | 135 | 1965 | 4845 |
| 58 | 391 | 706 |  | 97 | 1128 | 2481 |  | 136 | 1988 | 4915 |
| 59 | 408 | 743 |  | 98 | 1148 | 2536 |  | 137 | 2012 | 4986 |
| 60 | 426 | 781 |  | 99 | 1168 | 2591 |  | 138 | 2036 | 5058 |
| 61 | 443 | 819 |  | 100 | 1189 | 2646 |  | 139 | 2060 | 5130 |
| 62 | 461 | 857 |  | 101 | 1210 | 2701 |  | 140 | 2084 | 5202 |
| 63 | 478 | 897 |  | 102 | 1231 | 2757 |  | 141 | 2108 | 5275 |
| 64 | 496 | 936 |  | 103 | 1252 | 2814 |  | 142 | 2132 | 5348 |
| 65 | 514 | 976 |  | 104 | 1273 | 2870 |  | 143 | 2156 | 5422 |
| 66 | 532 | 1016 |  | 105 | 1294 | 2928 |  | 144 | 2180 | 5496 |
| 67 | 550 | 1057 |  | 106 | 1315 | 2985 |  | 145 | 2205 | 5570 |
| 68 | 568 | 1098 |  | 107 | 1337 | 3043 |  | 146 | 2229 | 5645 |
| 69 | 586 | 1140 |  | 108 | 1356 | 3102 |  | 147 | 2254 | 5721 |
| 70 | 604 | 1182 |  | 109 | 1379 | 3161 |  | 148 | 2278 | 5796 |
| 71 | 623 | 1225 |  | 110 | 1401 | 3220 |  | 149 | 2303 | 5873 |
| 72 | 641 | 1268 |  | 111 | 1422 | 3280 |  | 150 | 2328 | 5949 |
| 73 | 660 | 1311 |  | 112 | 1444 | 3340 |  | 151 | 2353 | 6026 |
| 74 | 647 | 1355 |  | 113 | 1468 | 3400 |  | 152 | 2378 | 6104 |
| 75 | 697 | 1399 |  | 114 | 1488 | 3462 |  | 153 | 2403 | 6182 |
| 76 | 716 | 1444 |  | 115 | 1510 | 3524 |  | 154 | 2428 | 6260 |
| 77 | 734 | 1489 |  | 116 | 1532 | 3585 |  | 155 | 2453 | 6339 |
| 78 | 753 | 1534 |  | 117 | 1554 | 3648 |  |  |  |  |

En la Red:

- http://www.lubricar.net/teoria.htm : Página dedicada a la teoría de lubricación, expone los diversos tipos de viscosímetros empleados en la determinación de la viscosidad.  [Castellano]

- http://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/index_spanish.shtml?E+spanish: Página de la ASTM [Castellano]. Enlace de http://www.astm.org/  [Inglés]

- http://www.jymsa.com.ar/lubricacion_vocabulario.htm#INDICE%20DE%20VISCOSIDAD%20(VI) : Página de conceptos fundamentales básicos de lubricación

Material en Etapa de Revisión…